大竹县中医院

放射科DR、CT、核磁、多功能DR维保服务（第二次）项目院内招标采购公告

竹中医采（2024）06号

为了更好地服务临床，规范采购流程，降低设备、器械、耗材的采购成本，减轻患者负担，遵循公开、公平、公正的原则，拟对放射科DR、CT、核磁、多功能DR维保服务（第二次）进行院内询价采购，如贵单位有意参与，请按以下要求参与报价。

一、招标项目：详见附件，招标项目目录在[大竹县中医院门户网站]下载。

二、投标公司须具备的条件：

1．有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加本次询价采购活动前三年内，经营活动中无违法、违纪记录。

6、具备法律、行政法规规定的其他条件。

7、根据采购项目提出的特殊条件。

三、投标公司须提供的资格证明材料：

1．生产企业具有的资质：生产企业需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产许可证及产品生产制造认可表；产品注册证及注册登记表。

2．投标公司具有的资质：企业法人需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产厂家对投标公司的授权书； 有效的医疗器械经营企业许可证（复印件）；第二类医疗器械经营备案凭证（复印件）；样票、样章。

3．投标代表应具有：投标公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；投标代表身份证复印件（授权书同一页面）。

4．投标公司需提供承诺函：承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由投标公司承担。

四、投标产品资料：投标产品的规格型号、主要技术参数和功能说明、详细配置清单、图片资料等。投标文件为一正二副，装订成册便于存档管理和查阅。
五、报价：一次性最终成交价（报价文件需加盖投标单位鲜章）。包括税及到我院指定地点运输费及搬运费等其它一切费用。注明免费质保范围及时间，出现质量问题的处理方法，维保响应时间，质保后期配件及服务收费等。

六、评标方法：低价评标法。

七、中标及服务承诺：

中标公司接到中标通知后，15日内来我院签订合同及质量承诺书，逾期未到者，按弃权处理。

八、交货验货及时间：

1、实行供应商送货制。中标单位必须按我院要求按时、按质、按量（接通知15天内）送货到医院，并承担一切费用。供应商通过货运公司送货的除需付清长途运输费用外，还须付大竹当地货运公司到我院指定地点的各种搬运费等费用，并在货运单上注明送货到我院设备科库房或其它指定地点。

2、严格按中标产品的生产企业、规格型号验货，不得随意改供其它生产企业的产品及规格型号，否则将拒绝验收入库。

九、付款方式：货到验收合格后，按医院相关财务制度和合同要求支付货款。
十、递交投标文件方式及截止时间：投标文件必须密封并写明“竹中医采（2024）06号”投标文件字样，可用特快专递或其它方式，于2024年9月18日15：00点前递交到大竹县中医院设备科，过期不予受理。
十一、联系方式：
单位名称：大竹县中医院
地    址：大竹县竹海路东段1178号
联 系 人：郭老师

联系电话：0818-6221328

大竹县中医院

2024年 9月10日

附件：

大竹县中医院

放射设备维保技术服务需求参数及要求

一：项目概述

| 项目内容 | 服务年限 | 设备数量 | 最高限价（总价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射设备维保服务 | 2年 | 4台 | 12万元/年 | 需按设备分项报价 |

二：项目设备明细

| 序号 | 设备名称 | 设备厂家/型号 | 数量 | 保修类型 | 是否针对中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞利浦DR | DigtalDiagnost | 1台 | 技术保修 | 是。文件支撑<<政府采购促进中小企业发展管理办法》第七条 |
| 2 | 飞利浦CT | Incisive | 1台 | 技术保修 |  |
| 3 | 飞利浦MR | Prodiva 1.5T | 1台 | 技术保修 |  |
| 4 | 万东多功能DR | DRF-5D | 1台 | 技术保修 |  |

三：维保技术服务要求

1、提供设备的整机技术保修服务；（不包含设备所有配件及第三方附属设备等）。

2、服务期内，接到医院故障通 0.5 小时内电话响应，停机故障工程师应在 8 小时内到达现场（包括节假日），48小时内修复设备。

3、服务期内，对设备每年提供 4 次定期维护保养，不限次数免费上门叫修服务，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。定期维护服务间隔进行，具体内容包括：（1）系统基本情况检查;（2）图像质量检查;（3）球管使用情况检查;（4）重建系统检查;（5）滑环通讯检查;（6）软件等等。维保服务所产生的维修人员人工费、差旅费由服务商自行承担；备件费费用由设备使用方自行承担。

4、保证年开机率不低于 95%。提供全年24小时全天候远程咨询及技术指导。

5、服务商在保修期内可给用户提供或更换所有配件（包含球管和探器）但必须保证与整机性能匹配。所有更换的零部件必须为合格件，提供零部件时必须是原厂配件，如果采购人提出图像质量不达标准时必须立即更换到满意为止。

6、服务商在维修更换配件时，原则上只更换所需最小规格配件，严禁打包更换非必要配件及整单元更换配件。

7、每次服务完成后，必须填写详细服务记录，由设备使用部门签字确认并存档。

8、保修期内，配件费用小于3000元的，免费更换。大于3000元的配件费，由医院另行支付。

10、包含磁共振水冷机及精密空调维修维护，空调包含滤网、熔断器、接触器、导热管等零配件。

11、磁共振定期保养包括（1）系统基本情况检查;（2）图像质量检查;（3）线圈使用情况检查;（4）重建系统检查;（5）系统备份;（6）软件；（7）、冷头效率检查、液氦液面检查；（8）、失超管检查；（9）、信噪比测试等等。

12、飞利浦CT为本次维保内重要设备，为保证该设备的正常运行，在服务期间内发生球管故障时，维保方应有及时恢复设备，快速提供球管的能力，从而保证设备快速恢复正常运行。要求维保方有足量库存，需提供至少两个飞利浦CT球管的序列号（并提供相应证明，如24个月内报关单）。

13、飞利浦CT、MR为本次维保内重要设备，需具有飞利浦原厂培训过相关设备的工程师资质（需提供相关培训证书和在职证明材料）。CT和MR两类设备工程师各不少于4名。

14、飞利浦CT、MR为本次维保内重要设备，如发生设备配件更换情况，更换配件必须为全新未启封原设备型号一致配件，需有配件库存（需附佐证材料），并提供配件来源佐证材料。

15、要求维保方必须能合法并及时获取免费提供设备使用中的FCO不定期升级服务，应含设备、工作站系统升级补丁和技术支持，保证相应设备系统为最新版本并正常使用。需提供24个月内飞利浦CT和飞利浦MR升级FCO工单各两份。

四：商务要求

1、服务期限：2年合同；

2、服务地点：招标人指定地点（大竹县中医院）；

3、为保证维修、维护及时性，要求公司为项目所在地省份注册公司或在有工商登记的办事处（提供相应材料证明）

4、具有医疗设备安装及维修所必须的营业范围和800平米及以上的配件仓库；（提供相应材料证明）

5、服务期内，采购人有权对中标供应商进行考核，满分 100分，得分 80分以上为合格；考核未通过或维保过程中存在使用单位对维保公司存在服务异议时，可立即终止合同。

考核机制表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机率 | 40分 | 按合同要求开机率应大于95%，规定开机率维95%，每提高1个百分点（四舍五入）加4分，每降低1个百分点（四舍五入）扣5分，扣完为止。 | 考核不合格的，采购人有权终止合同。 |
| 2 | 服务响应速度 | 15分 | 报修后8小时内到现场得15分，延迟1天扣5分，扣完为止。 |  |
| 3 | 服务态度 | 15分 | 科室对服务评价90分以上得15分，70-90分得8分，低于70分不得分。 |  |
| 4 | 维护保养 | 10分 | 每年4次维护保养按合同规定内容完成，得20分。少一次扣5分，扣完为止。 |  |
| 4 | 维修质量 | 15分 | 维修后一个月内，未出现同样故障得15分，出现同一故障一次扣5分，扣完为止。 |  |
| 5 | 配套设施完成情况 | 5分 | 合同期内配件按合同要求培训完成得5分，少一项扣2分，扣完为止。 |  |

注：在合作期间，如发生企业诚信相关问题，如配件弄虚作假、以次充好等情况，医院将执行一票否决，并将该公司纳入诚信黑名单。