达州市公立医院

改革与高质量发展示范项目

大竹县中医院超声乳化仪院内招标采购

公  告

竹中医采（2025）01号

为了更好地服务临床，规范采购流程，降低设备、器械、耗材的采购成本，减轻患者负担，遵循公开、公平、公正的原则，拟对超声乳化仪进行院内询价采购，如贵单位有意参与，请按以下要求参与报价。

一、招标项目：详见附件，招标项目目录在[大竹县中医院门户网站]下载。

二、投标公司须具备的条件：

1．有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加本次询价采购活动前三年内，经营活动中无违法、违纪记录。

6、具备法律、行政法规规定的其他条件。

7、根据采购项目提出的特殊条件。

三、投标公司须提供的资格证明材料：

1．生产企业具有的资质：生产企业需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产许可证及产品生产制造认可表；产品注册证及注册登记表。

2．投标公司具有的资质：企业法人需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产厂家对投标公司的授权书； 有效的医疗器械经营企业许可证（复印件）；第二类医疗器械经营备案凭证（复印件）；样票、样章。

3．投标代表应具有：投标公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；投标代表身份证复印件（授权书同一页面）。

4．投标公司需提供承诺函：承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由投标公司承担。

四、投标产品资料：投标产品的规格型号、主要技术参数和功能说明、详细配置清单、图片资料等。投标文件为一正二副，装订成册便于存档管理和查阅。
五、报价：一次性最终成交价（报价文件需加盖投标单位鲜章）。包括税及到我院指定地点运输费及搬运费等其它一切费用。注明免费质保范围及时间，出现质量问题的处理方法，维保响应时间，质保后期配件及服务收费等。

六、评标方法：低价评标法。

七、中标及服务承诺：

中标公司接到中标通知后，15日内来我院签订合同及质量承诺书，逾期未到者，按弃权处理。

八、交货验货及时间：

1、实行供应商送货制。中标单位必须按我院要求按时、按质、按量（接通知15天内）送货到医院，并承担一切费用。供应商通过货运公司送货的除需付清长途运输费用外，还须付大竹当地货运公司到我院指定地点的各种搬运费等费用，并在货运单上注明送货到我院设备科库房或其它指定地点。

2、严格按中标产品的生产企业、规格型号验货，不得随意改供其它生产企业的产品及规格型号，否则将拒绝验收入库。

九、付款方式：货到验收合格后，按医院相关财务制度和合同要求支付货款。
十、递交投标文件方式及截止时间：投标文件必须密封并写明“竹中医采（2025）01号”投标文件字样，可用特快专递或其它方式，于2025年3月27日15：00点前递交到大竹县中医院设备科，过期不予受理。
十一、联系方式：
单位名称：大竹县中医院
地    址：大竹县竹海路东段1178号
联 系 人：郭老师

联系电话：0818-6221328

大竹县中医院

2025年 3月20日

附件：

达州市公立医院

改革与高质量发展示范项目

大竹县中医院超声乳化仪院内招标

采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） | 是否接受进口产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声乳化仪 | 1台 | 27 | 27 | 不限 | 工业 |

超声乳化仪需求参数

- 显示系统为液晶触摸屏，屏幕≥12英寸。

- 可储存医生程序≥50组，每位医生程序程序下至少可储存3组不同模式。

- 脚踏：通过编程可控制设备所有的功能；可设定为单线性（传统）和双线性，包括回吐、负压、流量等。

- 手柄：四晶片；内设手柄老化曲线，可提醒因使用过多而引起的能量衰减或需更换手柄。

- 超乳针头：包含0°、5°、15°、30º、45º针头、喇叭口针头，超乳针头切口匹配1.8mm-3.2mm。

- 针头频率：振幅（超乳能量）0～100um,5um递增；超声频率≥40KHz。

- 能量模式：包含连续超声、脉冲（最小脉冲为12.5毫秒）、单爆破、多爆破、连续爆破、毫爆破。

- 吸引泵类型：具有蠕动泵和文丘里泵，负压≥450mmHg,以5mmHg递增，吸引上升时间可分慢、中、快三级，设定快档时，到达设定负压≤0.2秒钟。

- 流量：最大流量≥45cc/分，以2cc/分递增。

10.玻璃体切割：切割速率≥2500次/分钟，可选择单刃或者双刃玻切头。

11.液流系统：管道可选择可重复消毒管道或一次性管道。

电凝：包含电凝笔和电凝镊，双极发生器、当无需能量时发生器停止。

超声乳化仪需求配置

| 序号 | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 脚踏 | 1 |
| 3 | 超乳手柄 | 2 |
| 4 | 2.8mm 30°喇叭口超乳针头 | 2 |
| 5 | 2.8mm30°超乳针头 | 2 |
| 6 | 2.8mm硅胶套 | 12 |
| 7 | 注吸手柄 | 2 |
| 8 | 2.8mm弯注吸针头 | 2 |
| 9 | 扳手 | 2 |
| 10 | 超乳管道 | 5 |
| 11 | 积液盒 | 4 |
| 12 | 测试帽 | 4 |
| 13 | 台车 | 1 |
| 14 | 氮气管+分压表 | 1 |
| 15 | 国标电源线 | 1 |

注：以上配置为基本需求，必须全部满足，如所提供产品有更丰富配件，可另行注明。